## Slide 1
TIBBIYOT MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI
https://www.linkedin.com/company/tiger-medical-inc/?trk=similar-companies_org_title&originalSubdomain=mk
TERMOMETRLAR,
RENTGEN NURLARIGA ASOSLANGAN DIAGNOSTIK JIXOZLAR.

## Slide 2
Termometr, ularning tuzilishi va termometriya qoidalari
Termometr yaratilish tarixi va uning tuzilishi
Sog‘lom odamda tana harorati doimiy bo‘lib, sutka davomida biroz o‘zgarib turadi (36—37°C). Ertalab tana harorati biroz pastroq, kechga borib biroz yuqoriroq bo’ladi. Sog’lom odamda tana harorati 37°C dan past, uning sutka davomida o‘zgarishi 0,3 dan 1°C gacha bo’lishi kerak. Bunday doimiy tana harorati issiqlik ishlab chiqarish va uning uzatilishi bilan bog’liq. Qariyalarda tana harorati biroz pastroq, bolalarda esa aksincha, biroz yuqori bo'ladi. To‘g‘ri ichak va qinda harorat qo‘ltiq osti va chov sohasiga nisbatan 1°C ga baland bo‘ladi.
https://fackelmann.com.pl/product-ger-3826-Termometr-okienny-drewniany-zewnetrzny-FACKELMANN-16364.html

## Slide 3
Termometr asbobining yaratilish tarixi.
Qadimda insonlarda tana haroratini o'lchashda faqat sovuq, issiq, qaynoq parametrlardan foydalanganlar. Hozirgi apparatlarning yaratilish uzoq tarixga va qiyinchiliklarga ega. Termodinamika tarixi 1552-yil G. Galileyning oddiy qurilmasi—termoskop ixtirosi bilan boshlanadi. Boshida Galiley haroratni havoning kengayishi bo‘yicha o'lchashni taklif qildi. Uning birinchi termoskopiga ko‘rsatma — barometric bosim o‘zgarishining buzilishi bo‘lgan. Tez orada doimiy hajmli gazli termoskop ixtiro qilindi. Bu avvalgisiga nisbatan biroz sezgir va aniqroq edi. Keyinchalik nay havo va turli suyuqliklar bilan birgalikda to‘ldirildi: boshida suv, spirt, keyinroq simob bilan.
https://sklep.meteoplus.pl/p/243/839/tfa-12-3005-termometr-pokojowy-scienny-cieczowy-wewnetrzny-zewnetrzny-41-cm-wewnetrzne-tradycyjne-temperatura-sprzet-amatorski.html

## Slide 4
Havoli doimiy hajmli termoskop: 1702-yilda yaratilgan. Sharda havo bo‘lib (uning hajmi o‘rtacha 8 sm), havo tashqaridan simob yordamida ajratib qo‘yilgan, simob shaming pastki qismida ingichka naychada joylashtirilgan (uning hajmi 1mm atrofida). Harorat o‘zgarganda shardagi bosim ham o‘zgaradi.
Havoli doimiy hajmli termoskop
http://www.microteknik.com/product/air-thermometer-constant-volume/

## Slide 5
Suyuqlikli termoskoplar XVIII asrda ixtiro qilingan. Bular turli xil shakllarda yasalgan. Ko‘rsatilgan shar qurilma hajmining kam qismini egallagan. Tana harorati o‘zgarishini kuzatish maqsadidagi birinchi qurilma italiyalik olim Galileo Galiley tomonidan taxm inan 1597-yilda yaratilgan. Ushbu qurilma shisha naychaga o‘rnatilgan uncha katta bo‘lmagan shisha shardan iborat. 1657-yilda Galileyning ushbu qurilmasi florensiyalik olimlar tomonidan zamonaviylashtirildi.
Keyinroq u yana o'zgartirildi. XVIII asrda termoskoplar germetik yopiq nay ko‘rinishida simob yoki spirt bilan to‘ldirilgan holda ishlab chiqarila boshlandi. Ular darajasining o‘zgarishiga qarab harorat o'zgarishi haqida fikr yuritilardi. Shu davrdan boshlab termoskopiya ko‘rsatmalari atmosfera bosimining o‘zgarishi bilan bogiandi. 1714-yilda golland olimi D. Farengeyt simobli termometrni yaratdi.
https://www.researchgate.net/figure/Little-Florentine-Thermometers-with-50G-scale-marked-with-black-and-white-glass-enamel_fig2_226562950

## Slide 6
Unga D. Farengeyt muz va osh tuzini aralashtirdi, termometrni raqamlar bilan belgilab chiqdi. 1730-yilda fransuz fízigi R. Reomer spirtli termometrni taklif qildi. K. Linney shkala yaratgan edi. Unda doimiy nuqtalar mavjud bo‘lib, 0 gradus — harorat suv va muzga, 100 gradus — qaynagan toza suv (atmosfera havosida) mos keladi. Bular orasidagi masofa 100 ta teng qismchalarga bo‘lingan harorat graduslari deyiladi (lot. "gradus" — qadam, pog‘ona). Tana haroratini o’lchashda turli xildagi termometrlar ishlatiladi:
simobli maksimal;
raqamli;
holatli.
Ko‘pincha simobli termometrlar qo'llaniladi. Bu termometrlar kapillyar shisha naylardan iborat bo‘lib, rezervuar bilan tutashgan va ichki qismi simob bilan to‘ldirilgan. Termometr shkalasi 34 dan 42—43°C gacha bo‘lib chiqilgan. Simobli termometr shkalasi 0,1°C birlikda bo‘ladi
https://pngimg.com/image/77603

## Slide 7
Tana haroratini o’lchash qoidalari
Termometriya — tana haroratini oichash va kuzatish usuli bo‘lib, tana harorati o‘zgarishi, tebranishi, ko‘tarilish xususiyatlari va kasallik boshlanishi, kechishi haqida ma’lumot beradi.
Tana haroratini o‘lchash joylari: - mushak osti chuqurchalari; - og‘iz bo‘shlig‘i (til ostida); - chov burmasi; - to‘g‘ri ichak.

## Slide 8
Aksilyar haroratni samarali aniqlash maqsadida termometr belgilangan joyga ikki minutdan kam bolmagan vaqt davomida qo'yiladi. Termometrni bemorga berishdan oldin mushak osti chuqurchalarini ko‘zdan kechirish va quritish kerak. Termometr qutisidan steril mato bilan olinadi, oqib turgan suvda yuviladi va quritiladi. Keyin termometr simob ustuni 35°C belgisiga tushgunicha qattiq silkitiladi. Termometr qo‘ltiq ostiga qo‘yilganda uning simob qismi hamma tarafdan teri bilan yopilishi, tana va termometr orasida kiyim qismlari qolmasligi kerak. Yelka ko'krak qafasiga qattiq bosiladi. 10 minutdan so‘ng termometr olinadi va natija ko‘riladi. Ishlatib bo‘lingandan so‘ng termometr dezinfeksion eritma bilan yuviladi, agar u individual bo'lsa, unda issiq suvda sovun bilan yuviladi, quritiladi, simob boshlang'ich ko‘rsatkichga tushiriladi va maxsus futlyariga solinadi. Bu usulda tashqi harorat ta’sirida turli xatoliklar bo’lishi mumkin. Masalan, asosan, juda ozg‘in yoki aksilyar chuqurcha tekis bo‘lgan holatlarda yoki semiz odamlarda yog‘ to‘qimasi hisobidan. Bunda xatolik 1°C gacha (rektal haroratdan) bo‘lishi mumkin.

## Slide 9
Rektal harorat — bu sohada harorat biroz yuqoriroq. Rektal haroratni o‘lchashga ko‘rsatma: - organizmning umumiy sovuq qotishi; - mushak osti chuqurchalari terisi shikastlanishi va yallig‘lanishi; - bemorning yaqqol ifodalangan ozishi.
Bemor oyoqlarini tizza bo‘g‘imidan bukkan va qorniga tortgan holda yon tomoniga yotqiziladi. Rezina qo‘lqop kiyiladi, termometr qutisidan chiqariladi. Termometr oqib turgan suvda yuviladi va quritiladi. Keyin simobni 35°C belgisiga tushirish uchun termometr qattiq silkitiladi. Termometrning oxirgi qismiga vazelin yoki yog‘ surtiladi va to‘g‘ri ichakka 4-5 sm chuqurlikda kiritiladi. Termometr atrofida mushaklar mahkam qisiladi. Termometr 5 minut davomida qo‘yiladi. Termometr anusdan chiqarib olingach, yaxshilab oqar suvda yuviladi va dezinfeksiyalovchi eritma solingan idishga joylashtiriladi. So‘ng qo‘lqop yechiladi va yaxshilab yuviladi. O‘lchangan natija yozib qo‘yiladi.
Qarshi ko rsatma: - axlat tutilib qolish hollari; - ich ketish; - to ‘g‘ri ichak kasalliklari.

## Slide 10
Bukkal harorat qulay o‘tkazish usulidir. Biroq buni faqat bolalarda qo‘llash mumkin. Olingan natijalar qizilo‘ngach, aorta va to‘g‘ri ichakdagiga nisbatan 0,1—0,4°C ga pastroq bo‘ladi. Amaliyotda to‘g‘ri natija olish maqsadida olingan natijaga 0,5°C qo‘shib hisoblanadi. Bukkal haroratni o‘lchash chuqur uslubni talab qiladi: termometrik zond sublingual joylashtiriladi. Bukkal harorat ichki karotid harorat va chiqarilayotgan havo ta’sirida vujudga keladi. Bu nafas olish va ichgan sovuq ichimliklarga bog'liq holda o‘zgarishi mumkin.
Timpanik harorat markaziy haroratni aniq ifodalaydi, chunki timpangi potalamusdek qon bilan ta’minlanishga ega. Natija bir necha sekund ichida aniqlaniladi. Optimal o‘lchash uchun termometrik zondninng timpanik membrana sohada joylashtirilishi (timpanik membranadan yuqorida o‘tkir burchak ostida) talab etiladi.

## Slide 11
Chov burmasidagi haroratni o’lchash ko‘pincha bolalarda qo'llaniladi.
Termometr dezinfeksiyalovchi eritma solingan idishidan olinadi, oqar suvda yuviladi va quritiladi. Termometr simob ustuni 35°C belgisiga tushishi uchun yaxshi silkitiladi. Bola oyog‘i son-chanoq va tizza bo‘g‘imidan bukiladi, bu holatda termometr chov burmasida yaxshi qisiladi. Harorat 5 daqiqa davomida o‘lchanadi. Termometr olinadi va dezinfeksiyalovchi eritma solingan idishga joylashtiriladi. Natija yozib qo‘yiladi. Statsionarlarda tana harorati sutkasiga ikki marta: ertalab soat 6 bilan 8 ning orasida va kunduzi soat 16—18 larda o‘lchanadi. Bu soatlarda maksimal va minimal harorat to‘g‘risida xulosa chiqarish mumkin. Sutkalik harorat to'g‘risida birmuncha aniq tushuncha hosil qilish zarur bo‘lganda uni har 2—3 soatda o‘lchash va alohida varaqqa yozib borish kerak. Haroratni yozib borish uchun umumiy harorat varaqasidan foydalaniladi.

## Slide 12
RENTGEN NURLARIGA ASOSLANGAN DIAGNOSTIK JIZOLAR.

## Slide 13
Rentgen nurlarinig xususiyatlari.
Rentgen nurlarining asosiy xususiyatlari: kirish, singish va tarqalish, ba’zi moddalami yoritish (lyuminessentsiya), fotokimyoviy, ion hosil qilish va biologik ta’sir ko‘rsatish. Rentgen nurlari to‘g‘ri chiziqdek tarqaladi, tezligi yorugiik nuriga teng, zaryadi yo’q bo’lib, kvant nurlari qatoriga kiradi. Gamma nuri bilan bir xil ta’sir ko‘rsatadi. U ko‘zga ko'rinmaydi, hidi yo‘q, rangsiz bo‘lib, odamning badanidan o‘tganda, kishi hech narsa sezmaydi. Nurlaming ichga kirish xususiyati ulaming to‘lqin uzunligiga bog‘liq. Agar ularda "qattiq" nurlar ko‘p bo’sa, ichga kirish "yumshoq" nurlarga nisbatan ko‘proq bo‘ladi. Yuqori kuchlanishli- elektr tokini tartibga solish yo‘li bilan nurlaming ichga kirish xususiyati sifati va miqdorini o'zgartirish mumkin. Nurlaming ichga kirish tezligi odamning badani, turli narsalar va moddalardan o‘tayotganda o‘zgaradi. Bu ulaming qalinligi, qattiqligi, solishtirma og'irligi va kimyoviy tuzilishiga bog'liq. Jism qancha qalin va atom og'irligi qancha ko'p bo'lsa, u shuncha ko'p nurni singdiradi va o'zidan har tomonga taratadi. Masalan, bariy sulfat va qo'rg'oshin uncha ko'p nur o'tkazmaydi, shuning uchun qalinligi 1 mm bo’lgan qo'rg'oshin rentgen nurlaridan saqlanishda to'siq sifatida ishlatiladi. Aksincha, gaz va havo roentgen nurlarini singdirmay va ushlab qolmay, hammasini o'tkazib yuboradi.

## Slide 14
Rentgen nurlari moddaning ichiga kirganda uni ikkinchi darajali rentgert nurlarini chiqaradigan manbaga aylantiradi, o'zi esa hamma tomonga tarqalib. ketadi. Bunda oldinga ko’taralish orqaga nisbatan ko'proq boiadi. Rentgen nurlari bilan yoritilgan ekranda ko'rinish va plyonkada qorong'i soya paydo bo’lishi nurlarning ichga kirish xususiyatiga, ularning singishi tur U moddalar,“ jismlar, narsalar va to'qimalardan o'tishiga bog'liq. Ana shu xususiyatlarga qarab ekran yoki plyonkada soya yoki yorug’lik turli darajada ifodalanadi. Rentgen nurlarini suyak to'qimasi hammadan ko'p, muskul, tog'ay va yog' to'qimasi kamroq, tomir va nervlar juda kam singdiradi, o’pka to’qimasi esa deyarli singdirmaydi. Shuning uchun organlarni ekranda ko'rganda ekran- turlicha yoritiladi. Nurlar o'pkadan o'tganda ekranni juda ham yorug' qiladi. yurak va yirik tomirlar oldida ekran yorug’ligi kamayadi, qovurg'alar umurtqa suyagi oldida ekran qorong'i bo’ladi. Shuning uchun ko’krak qafasi ekranda turli soyalar paydo qiladi (tabiiy kontrast sljaroit), bu esa - organlarning sog'lom yoki kasalligini aniqlashga imkon beradi. Bularning hammasi rentgenologik tekshirish usullari yaratilisniga asos boidi. Rentgen nurlari qadimiy sulfat, rux sulfat, kalsiy volframat kabi moddalarga singib, ularni shula’lanish xususiyatiga ega qiladi (lyuminestsentsiya), buni qorong'ida ko'rish mumkin. Shulalanadigan moddalar lyuminaforlar deb ataladi. Bu hodisa yorug‘lanuvchi (flyuressentsiyalanuvchi) ekran tuzishga imkon berdi. Ekran esa rentgen nurlari ta’sirida sariq-yashil rangda yorug’lanadi. Bundan tashqari surat olishda ishlatiladigan kuchaytiruvchi ekran ham yaratildi, u binafsha-ko‘k rangda yorug’lanadi. Ekranning yorug’lanishi, ravshanligi rentgen nurlarining "qattiqligi"ga va ekran yorug’lik sezuvchi qavatining tarkibiga kiradigan moddalarga bog‘liq. Ekran qancha ravshan yorishsa, detallarni shuncha yaxshi ajratish mumkin bo’ladi. Ana shu asosda ekranda ko'rish (rentgenoskopiya) usuli paydo bo’lgan.

## Slide 15
Rentgen nurlarining fotokimyoviy xususiyati uning fotomateriallar (plyonka, qog‘oz)ning yorug’lik sezuvchi qavatiga ta’sir qilishiga asoslangan, natijada ular tasviri yoritilganda qorayish paydo bo’ladi. Yorug’lk sezuvchi qavat tarkibi jelatinga va kumush galoididan iborat. Kumush galoidi — kumush bilan brom yoki xlorning kimyoviy birikmasidir. Bulardan kumush bilan brom birikmasi har xil nurlar va yorugiik energiyasigajuda ham sezgir.
Obyekt suratini olishda (rentgenografiya) rentgen nurlari undan oiganda ozgina singadi va yana ozginasi plyonkaga yetib boradi. Tasvirni yorituvchi eritmada plyonkaga ishlov berilganda eritma mikrokristallari bilan kimyoviy reaksiyaga kirishadi. Natijada nurlangan kumush bromid parchalanib, toza metall kumushi paydo boiadi. Shunday qilib, tasvirni yorituvchi eritma ta’sirida dastavval yashirin holatda boigan mikrokristallar ifodasi tiklanadi. Tasvir yoritilgandan so‘ng plyonkaning emulsiya qavatida 20—25% tiklanmagan kumush bromid bo’ladi, u qotirish jarayonida erib, fototasvir qavatidan chiqarib tashlanadi va natriy tiosulfat eritmasi tagiga kumush metali sifatida cho‘kadi. Bu xususiyat asosida rentgen nurlari bilan suratga olish (rentgenografiya) paydo bo’lgan.

## Slide 16
Ionizatsiya xususiyati. Rentgen nurlari havoni ionlashtiradi. Ular havo va gazlardan o‘tganda neytral molekulalami parchalab, musbat va manfiy ionlar hosil qiladi. Shuning uchun rentgen apparati ishlaganda rentgen kabinetining havosi ionlangan bo’ladi. Tabiiy va sun’iy radioaktiv nurlar ionlashtirish xususiyatiga egadir. Shuning uchun rentgen va radioaktiv nurlar ionizatsiya qiluvchi nurlar deb ataladi.
Nurlarning hamma turlari, manba (asos) qayerda bo’lishidan qat’i nazar, gavda to‘qimalariga tekkanda va ichiga kirganda, ularga singib o’zgarish hosil qiladi. Bu o‘zgarish asosida birinchi galda fizikaga oid jarayon boiib, nurlarning modda bilan o’zaro to’qnashishi natijasida ionlashgan va notinchlangan molekulalar hosil bo’ladi.
Moddalar va tirik to‘qimalarning ionlanish samarasi, asosan, nurlarning ularda singishi va turiga bog’liq. Rentgen nurlari moddalarni o‘z-o’zidan ionlashtirmaydi, singish va har tomonga nur taralish natijasida ikkilamchi elektron hosil qiladi, u esa nur singdirgan organni ionlashtiradi. Shuning uchun rentgen nurlari ikkilamchi ionlashtirish xususiyatiga ega. Rentgen nurlarining biologik ta’siri rentgenga yetarli ma’lum bo’lmagan. Lekin u katod trubkasini elektr tokiga ulaganda, qo‘rg‘oshin plastinkasi qoplangan metalldan ishlangan shkafning orqasiga berkingan, bu esa uni nur ta’siridan saqlaydi. 1896-yilda rus fiziologi I. R. Tarxanov birinchi bo‘lib rentgen nurlarining biologik ta’sirini o‘rgandi.

## Slide 17
Rentgen nurlari hujayralar, to‘qimalar, organlar va umuman tirik organizmda o‘zgarishlar keltirib chiqarish xususiyatiga ega. Bu o’zgarishlarda rentgen nurlari energiyasining biologik obyektda singishi ionlanish hosil bo’lishi munosabati bilan u yerda ionlashgan va notinchlangan molekulalar paydo bo‘lishidan kelib chiqadi. Bu kimyoviy faol molekulalar o’zaro hamda tirik moddalar atomi bilan reaksiyaga kirishib, natijada yogiar, fermentlar, nukleoproteidlar va nuklein kislotalarda kimyoviy bog‘lamni uzib, kimyoviy faol radikallar hosil qiladi. Bu jarayonda suvning dastlabki ionl’anishi (hujayralar suyuqligi) katta ahamiyatga ega. Suv molekulalarining dissotsiatsiyasi natijasida "H" va "OH" radikallar paydo bo’lib, ular to’qimalarda katta kimyoviy faol piroksid birikmalar hosil bo’lishiga olib keladi. Bu birikmalar suvda erigan moddalar molekulalari bilan o’zaro ta’sirlanib, radiatsion-kimyoviy reaksiyani hosil qiladi, natijada oqsillar parchalanib, aminokislota va gistaminga o’xshash birikmalar paydo bo'ladi. Ular tanaga zaharli ta’sir ko'rsatadi. Bu jarayonda hujayrada va hujayraaro moddalarda murakkab fizik-kimyoviy o’zgarishlar vujudga keladi. . .
Rentgen nurlarining biologik ta’siri nerv, endokrin, gormonal tizimlar va umuman organizmning immune biologik ahvolida juda muhim rol o’ynaydi.
Rentgen nurlari ta’sirining oxirida to'qimalarda distrofik o‘zgarishlar rivojlanadi, tirik to‘qimalar nobud bo’ladi, ular o‘z funksiyasini yo'qotadi.

## Slide 18
Rentgenologik xizmatni tashkil etish.
Rentgen kabineti — kasalxona va poliklinikalarda bemorni tekshirish uchun rentgen apparatlari bilan jihozlangan maxsus xona.
Rentgen nurlarini olish uchun manba — elektr toki va rentgen apparati kerak. Ishlatiladigan elektr toki o‘zgaruvchan bo’lib, uning kuchlanishi 127, 220 yoki 380 V. Hozirgi rentgen diagnostika apparatlari yuqoridagi kuchlanishning xohlaganiga ulanishi mumkin.
Tibbiyot rentgendiagnostika apparatlari tuzilishi va ishlatilishiga qarab ekran orqali ko‘radigan (rentgenoskopiya), suratini oladigan (rentgenografiya) va maxsus ishlangan — siydik yo’lini tekshiradigan (urologik), yurak-tomirni tekshiradigan (angiokardiologik), tish bilan jag‘ni tekshiradigan (stomatologik) va boshqa apparatlarga bo’linadi.
Rentgendiagnostika apparatlari bir joyga o‘rnatilgan (statsionar) va ko‘chma bo’ladi. Ularni qismlarga bo’lib, avtomashinada bir joydan ikkinchi joyga olib borish yoki temiryo’l vagonlariga o‘rnatish mumkin.
Rentgen trubkasi elektr sxemasining ta’minlanishiga qarab rentgenodiagnostika apparatlari quyidagi guruhlarga bo’lnadi:
Kenotroni yo‘q apparatlar, ularning rentgen trubkasi bevosita bosh transfarmatorga ulangan bo’ladi va o'zgaruvchan tokning yarim to’lqinidan foydalaniladi. Bu apparatlarga kam quvvatli, ko‘chma, yuqori kuchlanishi 100 kV tokka ega bo’lgan apparatlar: palatada ishlatiladigan ko‘chma "Arman - I", "12-II-5" (sobiq SSSR). " Tur - DY - 16", "Tur — DY — 18" (Germaniya) va tish suratini oladigan "5 — D — 1", "5 — D— 2" apparatlari kiradi.

## Slide 19
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_generator

## Slide 20
Oliy sinfdagi rentgendiagnostika apparatlari uch fazali o‘n ikki yarim o‘tkazgichli to‘g‘rilash tizimi bilan ta’minlangan. Ular elektr tokining maksimal yuqori kuchlanishini 150 kV, anod tokini esa 1000 dan 2000 mA gacha yetkazadi. Ularning RTK (rentgen ta’svirini kuchaytiruvchi) tizimi quyidagi tartibda ishlaydi: nur tarqatuvchi — RTK-televizor trubkasi — monitor.
Bu sinfga:
"Siemens" firmasi (Germaniya) ishlab chiqaradigan rentgendiagnostika qurilmasi, uning shtativi, "Seregraf, "Orbiskop" va ta’minlash sistemasining tuzilishi, "Gigatos — E", "Garantiks" va boshqalar;
General — elektrik" firmasi (AQSh) ishlab chiqaradigan "Tele- viks — 2" rentgendiagnostika qurilmasi;
TUR — D — 1500" (Germaniya) rentgendiagnostika qurilmasi kiradi.
Birinchi sinfga kiradigan rentgendiagnostika apparatlari uch fazali olti yarim o‘tkazgich tuzilishiga ega bo‘lib, maksimal yuqori kuchlanishi 125 — 150 kV, anod tokini esa 600 dan 800 mA gacha yetkazadi. Ular oliy darajada avtomatlashgan universal shtativ, RTK, televizor priyomnigi, kino va flyuorograf kamerasi bilan ta’minlangan.
Birinchi sinfga:
"RUM — 20" va "Rentgen — 50" (sobiq SSSR);
"TUR - D — 701" va "TUR - D — 1001" (Germaniya);
"Durolyuks" (Ch — SR);
"EDR — 750" (VXR) apparatlari kiradi.

## Slide 21
Ikkinchi sinfga bir fazali ta’minlanuvchi qurilma bilan ikkita yarim o‘tkazgichli to‘g‘rilash sxemasi bo‘lgan rentgendiagnostika apparatlari kiradi. Ularning yuqori kuchlanishi 125 — 150 kV, anod tokini esa 400 dan 500 mA gacha yetkazadi. Bu apparatlar komplektida oliy avtomatik shtativ, RTK tizimi va televizor priyomnigi qabul qiluvchi bor. Bu sinfga:
"RUM — 10" va "RUM — 22" (sobiq SSSR);
"Xirodur — 125" va "Megameta — 125" (ChR);
"Diagnomaks — 125” va "Nediagnomaks — 125" (VXR) apparatlari kiradi.
Uchinchi sinfga kam quvvatli, ko‘p tarqalgan rentgendiagnostika apparatlari kiradi. Ular 220 va 380 V elektr tarmoqlari uchun chiqarilgan, bitta fazali, ikkita yarim o‘tkazgichli to‘g‘rilash tizimiga ega bo‘lib, yuqori kuchlanishi 125 kV, anod toki esa 125 — 300 mA ni tashkil qiladi. Apparatlar shtativi oddiy. Ular kichik kasalxonalar uchun mo‘ljallangan.
Bu sinfga:
"Rentgen — 30", "URD — D — 110" va "RUM — 5" (sobiq SSSR);
"TUR - D - 350" (Germaniya);
"Durameta" (Ch — SR) apparatlari kiradi

## Slide 22
Rentgendiagnostika kabinetini tashkil qilish va uning faoliyati SES, Respublika, viloyat va shahar davolash profilaktika muassasalari rahbarlari nazoratida bo’ladi.
Sanitariya nazorati talabi bo‘yicha rentgendiagnostika kabineti maxsus binoda yoki odam kam joyda tashkil qilinishi mumkin. Bunda nurlanish xavfsizligini saqlash uchun kabinet hamma tomondan saqlanish vositalari bilan ajratilgan bo’lishi kerak.
Zamonaviy rentgendiagnostika kabineti 4 xona va hojatxonadan iborat bo’lishi kerak: muolaja xonasi, boshqarish pulti xonasi, shifokor xonasi, fotolaboratoriya.
Muolaja xonasi katta, unda rentgen apparatining asosiy qismlari joylashgan bo’lib, bu xonada shifokor rentgenolog bemorni tekshiradi, rentgen laborant esa suratga oladi.
Boshqarish pulti xonasida rentgen apparatining boshqarish pulti qurilmasi joylashgan bo’lib, rentgen apparatining kerakli ish stolida ishlashini masofadan boshqaradi. Xonaning hajmi 6 — 9 m2 bo’lishi lozim. Muolaja xonasi boshqarish pulti xonasi bilan gaplashish apparati orqali bog’langan bo’lib, ular o‘rtasidagi devorda qo‘rg‘oshinlangan oyna solingan qaraydigan darcha bo’lishi kerak, undan bemor va xodimlarni kuzatish uchun foydalaniladi.

## Slide 23
Shifokor xonasining hajmi 10 m2 bolishi kerak. Bu xonada shifokor nurlanish bilan bog’lanmagan ishlarni bajaradi.
Fotolaboratoriyada surat olingan plyonkalarga ishlov beriladi (tasvirni yoritish, mahkam qilib qo‘yish, oqib turgan suvda yuvish, quritish). Xonaning hajmi rentgen apparati ish stolining soniga qarab 9 — 12 m2 bo‘lishi kerak. Surat chiqarish laboratoriyasi bilan muolaja xonasi orasida tanbur va qo‘shqavat eshik boiishi lozim. Muolaja va surat chiqarish xonalari qorong‘ilashtirilishi kerak, tabiiy va sun’iy yo‘l bilan havo almashtirilib turilishi lozim, buning uchun havo tortuvchi va yuboruvchi ventilyator o‘matiladi. Bu xonalarda sovuq va issiq suv bilan ta’minlangan qo‘l yuvgich boiishi kerak.
Rentgen kabineti kerakli hamma jihozlar (kushetka, yozuv stollari va stullar, qizil va xira fonarlar, negatoskoplar va boshqalar), yozuv-chizuv buyumlari (bemorlami hisobga olish va ro'yxatdan o‘tkazish jurnali, ruchka, qalam, daftarlar) va fotolaboratoriyaga kerakli asbob-anjomlar: plyonkalarga ishlov beradigan va oqar suvda yuvadigan tank moslamasi komplekti, kassetaga plyonka joylaydigan va surat olgandan, so‘ng undan plyonkani chiqarib olish stoli, har xil kattalikdagi kassetalar (13x18, 18x24, 24x30, 30x40, 35x35 sm) va shunday rentgen plyonkalar, qizil fonarlar, negotoskop, qo‘rg‘oshindan ishlangan raqam qo‘ygich, quritgich shkaf, bariy sulfatini pishiradigan va saqlaydigan asboblar bilan ta’minlanishi kerak. Rentgen kabinetida yonginga qarshi asboblar (o‘t o‘chirgich, belkurak, chelak va boshqalar) bo’lishi lozim.

## Slide 24
Har bir rentgen kabinetida ikki komplekt himoya vositasi bo’lishi kerak. Komplektga quyidagilar kiradi: qo‘rg‘oshinlangan rezina qo’lqoplar, fartuklar va yubkalar; ularning ekvivalenti qo‘rg‘oshin plastinkasining qalinligi 0,3—1 mm ga teng; yaroqliligini aniqlash uchun ikki yilda bir marta tekshiruvdan o'tkaziladi.
Bemomi rentgenologik tekshiruvdan o‘tkazganda radiatsiyadan saqlanish uchun rentgenolog shifokor nur kuchini kamaytirish chorasini ko'rishi kerak. Shu maqsadda u vaqti-vaqti bilan o’tkaziladigan rentgenologik tekshiruv, uning soni va nurlanish dozasini hisobga olib borishi lozim; bemorga nur ta’sirini kamaytirish uchun texnikani ishlatish va tekshirish vaqtini qisqartirish; himoya choralarini ko‘rish va tekshirish usullarini tartibli takomiliashtirish, har bir xodim o‘zining kasbiy saviyasmi oshirishi va rentgenologik tekshirishni qat’iy ravishda, klinik talabga muvofiq va shifokor aytganidek qilib o‘tkazishi kerak.
Rentgendiagnostika apparati quyidagi qismlardan: boshqarish pulti, yuqori kuchlanishli transfarmator, kenotron, yuqori kuchlanishli tokni o'tkazadigan ekranli kabel, rentgen trubka shtativ va ko‘rsatadigan ekrandan tuzilgan. Elektr tokidan shikastlanmaslik uchun rentgendiagnostika apparatining metalldan ishlangan qismlari yerga kiritilgan himoya simiga ulangan bo’lishi kerak.
Boshqarish pulti rentgen apparatining elektr tizimini sirtqi elektr tarmog‘i bilan ulaydi.

## Slide 25
Boshqarish pulti har xil o‘lchov asboblari bilan ta’minlangan bo’lib, ular tarmoqdagi tok kuchlanishini (V), yuqori kuchlanishli tokni (kV), tok kuchini (mA) ko’rsatadi. Unda tarmoqdagi yuqori kuchlanishli tokni, uning kuchini, vaqtini ko‘rsatuvchi, boshqarish uchun moslashgan asboblar, shuningdek, apparatning tegishli ish joyida ishlash imkoniyatini beradigan asbob va elektron yorug‘lik signalizatsiyasi bor.
Boshqarish pultida tarmoqdagi elektr tokini to‘g‘rilaydigan avtotransfarmator va tokni 15 V pasaytiruvchi transfarmator joylashgan boiib, u rentgen trubkasini va kenotronni qizitib, ishga tayyorlaydi.
Rentgen apparatining boshqarish pulti ikki bosqichli ulanishga ega:
bosqich — qizitish (tayyorlanish). Bunda pasaytiruvchi (15 V) transfarmator ulanadi, kenotrondagi va rentgen trubkasidagi katodlarda joylashgan volframdan tayyorlangan spiral shaklidagi simlar yonib, ular qizitadi va yuqori kuchlanishli tokni qabul qilishga tayyorlanadi. Tayyorlanish vaqti 10 sekund.
bosqich — yuqori kuchlanishli tokni ulash. Pultni shifokor- rentgenologning talabiga muofiq rentgen laborant boshqaradi.

## Slide 26
Rentgen nurlari bilan yoritiluvchi ekran. Rentgen nurlari ko’zga ko’rinmaydi, ular bilvosita yo’llar bilan aniqlanadi. Rentgen nurlari moddalar ichiga kirib singiganida yorug'lik hosil qiladi (lyuminessentsiya), u qorong‘ida yaxshi ko‘rinadi. Yoritib ko‘rish uchun (rentgenoskopiya) maxsus lyuminessent ekrandan foydalaniladi.
Rentgen nurlari bilan yorug‘lantirilib ko'rgan vaqtda bemor rentgen trubka bilan (shtativ oldida) ekran orasida turadi. Rentgen nurlari jismdan (organdan) o‘tganda, qisman singadi va har tomonga taraladi, boshqalari esa ekranga yetib borib, tekshirilayotgan a’zoni ko‘rsatadi.
Sanitariya qoidalariga ko‘ra nurlanishdan saqlanish uchun rentgen kabinetida ortiqcha buyumlar bo’lmasligi kerak. Rentgen plyonkalar va rentgen suratlar (rentgenogrammalar) eshigi zich yopiladigan metall yashik va shkaflarda saqlanishi lozim.
Rentgen apparatlarini ishlatadigan mutaxassislar va rentgen kabinetida ishlaydigan xodimlar Sog’liqni saqlash vazirligining qarori bo‘yicha yiliga bir marta, albatta, tibbiy ko'rikdan o'tishlari va xavfsizlik texnikasini o‘rgangan bo‘1ishlari shart. Rentgenolog shifokor rentgenologik tekshirishlarni radiatsiyadan xavfsiz holda o‘tkazishga javobgar hisoblanadi.

## Slide 27
Rentgen tekshirish usullari.
Rentgenologik tekshirish — a’zo yoki tizimning morfologik va funksional faoliyatini rejali tekshirish, uning normal yoki patologik holatiga baho berish, obyektiv diagnostik ma’lumot olish uchun qurilgan tadbirlardan iboratdir. Rentgenologik tekshirishlar natijasi, asosan, rentgendiagnostika kabinetlarining jihozlanishi va ta’min etilishiga, tanlangan usulning to‘la javob berishi va texnika nuqtayi nazaridan bajarilishiga, rentgenologning ilmi, tajribasi, malakasi va tekshirishning o‘z vaqtida o'tkazilishiga bog‘liq.
Zamonaviy rentgenologik tekshirish usullari juda ko‘p. Shu sababli ularni quyidagi guruhlarga bo‘lish maqsadga muvofiqdir:
— asosiy;
— qo‘shimcha va murakkab;
— rentgenkontrast;
— rentgenfunksional;
— a’zo va tizimlar tasvirini olishning yangi zamonaviy usullari.

## Slide 28
Asosiy rentgenologik tekshirish usullariga: rentgenoskopiya, rentgenografiya, flyuorografiya va elektrrentgenografiya kiradi.
Rentgenoskopiya nur bilan o‘pka, yurak, katta qon tomirlar, ko‘ks oraligi va diafragmani tekshirish mumkin. Buning uchun bemor ekran bilan rentgen trubka orasida, shtativ oldida turadi.
Ko‘krak qafasini rentgenoskopiya qilganda yuqori kuchlanishli tok 50 — 70 kV (obyektning qalinligiga qarab), tok kuchi 3—4 mA bo’lshi kerak. Ekranni yoritish yoii bilan qizilo‘ngach, me’da, o‘t pufagi va siydik yoilarini ko‘rganda texnik ko‘rsatkichlar oshiriladi.
Rentgenoskopiya a’zo yoki tizimning har xil sharoitda va holatda (proeksiya) tekshirishga imkon beradi. U orqali a’zoni (qovurg‘a, diafragma, yurak, me’da, ichak va h. k.) kuzatib, uning vazifasini o‘rganish mumkin.
A’zoni rentgen nuri bilan tekshirganda o‘zgargan joy zichlashgan bo’ladi, siyraklanish ro‘y beradi; to'qima yo‘q bo’lsa, o‘rnini havo yoki gaz egallaydi.
Rentgenoskopiyada zichlashgan joy intensivligiga qarab turli soya (qorayish) hosil qiladi, to'qimaning siyraklashgan yoki yo‘qolgan joyi esa ekranda juda yorug’ ko'rinadi.
Rentgenoskopiya taxminiy tekshirish usuli bo’lib, u a’zo morfologiyasi va funksiyasi to‘g‘risida fikr beradi, shuning uchun o‘zgarish topilganda rentgenografiya qilish kerak. Unda o’zgargan joy yaxshi tasvirlanadi va jarayonni har taraflama o'rganish mumkin bo’ladi.
Rentgenoskopiya va rentgenografiya usullari bir-birini to'ldirib, a’zo holati to‘g‘risida yetarli ma’lumot olishda kasallikni aniqlash va tashxis qo'yishda katta yordam beradi.

## Slide 29
Rentgenografiya — rentgen nurlari yordamida surat olish usuli. Asosiy, klassik va ishonchli usul bo'lib, tekshirilayotgan a’zo soyasining rentgen plyonkada tasvirlanishiga asoslangan. Rentgenografiya natijasi rentgenogramma deb ataladi. Rentgenogramma (surat) o‘ziga xos xususiyatga ega bo’lib, tasvirlangan obyekt tuzilishini ravshan va tiniq ko‘rsatadi, bu esa ko'p ma’lumot olish, jarayonni dinamik kuzatish va bemorni har xil mutaxassis bilan konsultatsiya qilishga imkon beradi.
Rentgenogramma — tekshirilayotgan a’zo tasviri to'g'risidagi yuridik va rentgenologik hujjat bo'lib, u rentgen kabineti arxivida belgilangan muddatgacha saqlanishi kerak.
Flyurografiya — flyurosentsiyalangan ekrandan fotoplyonkaga yoki flyurografiya plyonkasiga kichkina surat olish usuli. Usulning ifodasi quyidagicha: flyurosentsiyalangan ekrandagi nurlar bilan tasvirlangan a’zo maxsus fotoapparatlarda suratga olinadi, bunda plyonka avtomatik holatda suriladi. Flyurosentsiyalangan ekranda rux sulfat va kadmiy tuzlari bo'ladi, shuning uchun ular nurlanish ta’sirida sariq-yashil tusda yorug'lanib, plyonkaga tasvirni yaxshi tushiradi. Ekran o'lchami 35x35 sm.

## Slide 30
Sobiq Butun Ittifoq Interoskopiya ilmiy tekshirish institutida mukammallashtirilgan gastroflyurografiya ixtiro qilingan bo'lib, unda kontrast moddaning ovqat hazm qilish yo'lining boshlanish joylaridan o'tishini kuzatish bilan birga me’da shilliq pardasi burmachalarini va motor- evakuatorlik xususiyatini sinchiklab o'rganish mumkin. Gastroflyurograf rentgenologik tasvirni kuchaytirgich (RTK) "Sapfir", televizor monitori, qorin devorini korreksiya qiladigan teleboshqaruvchi tubus va tekshirilayotgan bemorni aylantirish imkoniyatini beradigan shtativ qurilmasi bilan ta’minlangan. Shtativ masofadan boshqarilib, bemorni tik va yotgan holatda, har tomonlama (polipozitsion) tekshirishga imkon beradi. Flyurogrammalar RTK ekranidan 70 mm li RF—3 plyonkaga olinadi, uning o‘lchami 60x60 mm. Tekshirish televizor ekrani nazorati ostida quyidagi texnik sharoitda o‘tkaziladi: tok kuchlanishi — 70—100 kV, tok kuchi — 1,5 mA, ekspozitsiya vaqti — 0,08 sekund. Flyurogrammani bajarishda tok kuchi — 40 mA. Ma’lumot olish borasida gastroflyurografiya an’anaviy rentgenologik tekshirishdan qolishmaydi. Flyurografiya natijasi flyurogramma deb ataladi, o'lchamlari 70x70, 90x90 yoki 100x100 mm, ular flyuroskop orqali o‘rganiladi. Agar flyurogrammada patologik o‘zgarish topilsa, bemor rentgen kabinetiga yuboriladi, u yerda rentgenoskopiya va rentgenografiya qilib tekshiriladi. Bolalar flyurografiya qilinmaydi.

## Slide 31
Elektrorentgenografiya — rentgenologik tekshirish usuli bo‘lib, tekshiriladigan a’zo surati asosan oddiy oq qog'ozga har xil ERGA apparatlari yordamida olinadi. Suratlarni tez (2—3 minutda) olish mumkin, kam mablag' sarflanadi va tasvir tiniq chiqadi. Usul faqat suyak-bo'g'im tizimi a’zolarini tekshirishda keng qo‘llangan. Bolalar elektrorentgenografiya qilinmaydi.
Qo'shimcha va murakkab rentgen tekshirish usullariga tomografiya, zonografiya, mammorgrafiya, rentgenkinematografiya va rentgentelevideniye kiradi.
Tomografiya — tekshirilayotgan a’zoning qavatma-qavat suratini olish usuli. Tomografiya jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat: jarayonning joylashgan o‘rni, chuqurligi, bemorni yotqizish va tegishli qavatni hisoblash, texnik sharoitlarni aniqlash va suratlar olish. Tomografiya qilish rentgen trubka bilan plyonka joylashgan kassetaning bir vaqtda bir-biriga nisbatan qarama-qarshi harakat qilishi (siljishi)ga va bemorning qimirlamay yotishiga asoslangan. Ikki qavat orasidagi masofa — stomografik qadam hajmi obyektning qalinligiga bog‘liq. O‘pka uchun bu qadam 0,5 dan 2 sm gacha va undan ko'proq bo'lishi mumkin.

## Slide 32
Zonografiya — kichik burchakdan (5—10°) rentgen trubkaning burilishi orqali olingan qavatni tasvirga tushiruvchi rentgenologik usul. Keyingi yillarda u o‘pka kasalliklari: rak, sil, yallig'lanish va yiringli jarayonlar, kasbga aloqador va boshqa kasalliklarga tashxis qo‘yishda keng qoilanmoqda.
Zonografiya oddiy tomografiyadan o'z xususiyatlari bilan farq qiladi. Bu o'rganilayotgan qavatda detallar (elementlar) sonining ko‘pligi, tekshiriladigan qavat sathining oson aniqlanishi, suratlar sonining kamligi va bemorning kam nurlanishidan iborat.
Zonografiya ko‘krak qafasining 2 holatda olingan rentgenogrammalari natijalarini olgandan keyin qilinadi. Zonogrammalar o‘pkaning tuzilishini sinchiklab o‘rganishga imkon beradi.
Zonografiya to‘g‘ri holatda quyidagi texnik sharoitlarda qilinadi: rentgen trubkaning burilish burchagi 7—10°, anod tokining yuqori kuchlanishi 65 — 100 kV, tok kuchi — 30—50 mA, vaqt — 0, 15—0, 25 sekund. Yon holatda zonografiya qilinganda anod tokining kuchlanishi to‘g‘ri holatga nisbatdan 10—15 kV ko‘proq bo‘ladi.
Bemor zonografiya qilish uchun yotqizilganda o‘pkada paydo bo'lgan patologik o‘zgarish tomografik stol yuziga yaqin bo'lishi kerak.

## Slide 33
Rentgenkinematografiya — RTK dan kinoapparat yordamida 16 yoki 35 mm li plyonkaga tezligi bir sekundda 25—50 kadr surat olish usuli. Bu usul normada va patologiyada, morfologik va funksional tekshirishlarda qimmatli ma’lumotlar beradi.
Rentgentelevidenie — rentgen tasvirni masofaga yuborish usuli; buning uchun RTK ga telekamera ulanadi. Bu usul rentgenologik tekshirishlarda a’zodagi o‘zgarishlarni aniqlashda keng qo’llanib, unda bemor va xodimlarning nurlanish dozasi ancha kamayib, o‘rganish sifati yaxshilanadi. Zaruriyat bo‘lsa, tekshirish jarayoni magnit lentasiga yoziladi, so‘ngra uni televizor ekranida ko‘rish mumkin.
Rentgenkontrast moddalar bilan tekshirish usullari. Biror a’zo yoki sistemaning tuzilishi va hajmiga ko‘ra atrofidagi a’zolar yoki to'qimalardan farq qilib bo’lmasa, ularni kontrast moddalar yordamida turli usullar bilan tekshirish mumkin. Kontrast moddalarning qoilanilishi odam organizmidagi hamma a’zo va sistemalami rentgenologik tekshirishga imkon berdi va bu usullar rentgen diagnostikada oldingi o‘rinni egalladi. Rentgenologik tekshirishlarda qoilanadigan kontrast moddalar ikki guruhga bo‘linadi:
Birinchi guruhga atom og‘irligi katta bo’lgan, rentgen nurlarini singdirish xususiyatiga ega va ekran yoki rentgenogrammada intensiv soya beradigan kontrast moddalar (og‘ir metallar tuzi — bariy va yod birikmalari) kiradi.

## Slide 34
Rentgenologik tekshirishlarda qo’llaniladigan kimyoviy toza bariy sulfat 100g dan maxsus paketlarda chiqariladi. U mutlaqo zararsiz, organizmdagi suvlarda erimaydi, shilliq pardaga ta’sir etmaydi, o‘zgarmasdan chiqib ketadi. Bunga 50% li bariy sulfat pasta preparati "Rekon" kiradi, uni ichish juda oson. "Rekon” pastasi ovqat hazm qilish yo‘li, nafas naylari tarmoqlari va boshqa a’zolarni rentgenologik tekshirishda qo’llanadi. Suvda yoki yog‘da eritilgan yod birikmalari har xil konsentratsiyada va tabletkada juda keng qo’llanadi. Murakkab yod tuzlarining suvdagi eritmasi ampulalarda chiqarilib, ular tarkibida 30 — 90% yod bo’ladi. Bularga quyidagilar kiradi: triombrast, triyodtrast, yodamid, bilignost.
Ikkinchi guruhga rentgen nurlarini yutmaydigan, o‘rtacha og’irligi past bo’lgan kontrast moddalar kislorod, azot oksidi, uglerod oksidi kiradi.
https://www.abufarhamedical.com/product/philips-digitaldiagnost-digital-radiography-system-radfluoro-room

## Slide 35
"Tibbiyot muhandisligida zamonaviy texnologiyalar", Z. B. Juraev, Y. K. Ismoiljonov, Andijon mashinasozlik instituti, 2020.
“Tibbiyot tеxnikasi” S.X.Umarov, Toshkent-2018
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR